红河州第二人民医院胃镜室清洗消毒工作站

配套设备采购

招 标 文 件

招标人：红河州第二人民医院

日期：2026年6月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标方法（综合评分法）	19

第四章 合同条款及格式	29

第五章 采购内容及要求	35

第六章 投标文件格式	46

第一章 招标公告

红河州第二人民医院胃镜室清洗消毒工作站配套设备

招标公告

1.招标条件

根据《国家机关事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》等法律法规，红河州第二人民医院对该项目进行公开招标，竭诚欢迎具有完成该项目能力的潜在供应商参加竞标。

2.项目概况

2.1项目名称：红河州第二人民医院胃镜室清洗消毒工作站配套设备采购项目

2.2项目预算金额(最高限价)：400000.00元。

2.3交货地点：云南省红河州第二人民医院（建水县泽园路28号）指定地点。

2.4采购内容：采购胃镜室清洗消毒工作站配套设备1套（详见第五章 采购内容及要求）。

2.5交货期：30日历天。

2.6资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，且在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他行政机关颁发可以合法开展业务的法定证明文件。

3.2投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表，复印件或扫描件），新成立的，提供自行编制的财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表）。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料(复印件或扫描件加盖公章，成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

3.4信誉要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人名单”。（注：上述两项由采购人在开标当天登录相关网站查询并截图，交予评标委员会评审。）；

3.5本次采购不接受联合体投标，且不得以任何形式转包、分包。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

3.7其他资格要求：

投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。（提供复印件加盖公章）。

4.招标文件的获取

4.1.报名时间：2026年6月2日至2026年6月4日，每天上午08时30分至11时30分，下午14时00分至17时30分。（北京时间）

地点：红河州第二人民医院行政办公区204室招标采购办公室，如不能到达现场报名，可用线上报名的方式。线上报名：可将报名资料发至18988261612@163.com邮箱。

4.2.报名资料：持企业营业执照复印件加盖公章，法定代表人身份证明书及法定代表人身份证(复印件加盖公章),法定代表人授权委托书及授权委托人身份证(复印件加盖公章)及联系电话。

- 4.3.获取采购文件：

- 报名后到红河州第二人民医院https://www.hh2yy.com/index.html官网进行下载，免费获取。

5、响应文件提交

截止时间：2026年6月11日下午14时30分（北京时间）

地点：红河州第二人民医院行政办公区204室

6、开启

时间：2026年6月11日下午16时00分（北京时间）

地点：红河州第二人民医院行政办公区小会议室

7、公告期限

自本公告发布生效之日起3个工作日。

8、其他补充事宜

本项目公告在红河州第二人民医院官方网站上发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

9、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

9.1.采购人信息

名    称：红河州第二人民医院

地    址：建水县临安镇泽园路28号

9.2.项目联系方式

项目联系人：李文昌

电　　 话：0873-7781496

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：红河州第二人民医院 地 址：建水县泽园路28号 联系人：李文昌 联系电话：（0873）7781496 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 红河州第二人民医院胃镜室清洗消毒工作站配套设备采购项目 |
| 1.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 详见第五章“采购内容及要求” |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第五章“采购内容及要求” |
| 1.3.3 | 交货地点 | 云南省红河州第二人民医院（建水县泽园路28号）指定地点。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一章“招标公告3.投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： 信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 其他要求： 接受联合体投标的，请提供联合体协议书。 |
| 1.9.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 澄清、修改等内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间3日前 形式：书面 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清通知 | 时间：24小时内 形式：盖章确认后，以电子邮件形式向采购人发送扫描件 电子邮箱：18988261612@163.com |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面形式 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：24小时内 形式：盖章确认后，以电子邮件形式向采购人发送扫描件 电子邮箱：18988261612@163.com |
| 3.2.3 | 预算金额(最高限价) | 400000.00元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | (1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、培训、售后服务、中标服务费等所有一切费用。 (2)投标人应承担所有与参加招标有关的自身的所有费用，不论招标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天(从递交招标文件的截止之日起算) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.5.2（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件正本、副本份数各：1份。 电子版文件：1份U盘,具体要求：每份U盘里的电子版本需为签字、盖章后的PDF格式(内容与正本完全一致)1份，不退还。 其他要求：/ |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求和封套上应载明的信息 | 投标文件密封要求：投标文件正本副本、电子版文件密封包装，封口处加盖单位公章或密封章 封套上应载明的信息： 投标人名称： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章“招标公告” |
| 4.2.2 | 投标文件递交时间和地点 | 详见第一章“招标公告” |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2(4) | 开标顺序 | 开标顺序：随机开启 □按递交先后顺序开启 □其他开启方式： |
| 6.1.1 | 评标委员会成员人数 | 5人以上单数 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中选候选人的人数 | 由评标委员会推荐3名中标候选人，由采购人根据相关法律法规确定中选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 同招标公告发布媒介一致 公示期限：1个日历天 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中选人 | ☑是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| / |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

已落实

1.3招标内容、交货期、交货地点

1.3.1招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备资格要求：详见投标人须知前附表；

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中选项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中参与投标，否则各相关投标均无效。

1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

参与投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)采购内容及要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该通知。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1详见第六章“投标文件格式”中的内容。

3.1.1.2投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.1.3投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第六章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人的投标报价不得超过预算金额(最高限价)，预算金额(最高限价)在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或盖章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明书，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明书或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

（2）投标文件份数及其他要求见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当正本与副本不一致时，以正本为准；当电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质版文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订（不允许活页装订），并编制目录。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件密封要求和封套上应载明的信息见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和标记的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标文件递交时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收回执。

4.3.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点见投标人须知前附表，开标应邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人情况；

(3)介绍开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

(4)投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布开标一览表中的内容及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表、招标人代表、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标异议

开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循“质量优先、价格合理、阳光操作、严格监管”的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会按得分由高到低顺序推荐成交候选人，最终中标单位由招标人确定；

6.3.3若有效投标文件不足三个使投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

6.3.4若有效投标文件不足三个但仍然具备竞争力的，评标委员会可以继续按本招标文件的相关规定及评审办法向招标人推荐候选人。

6.3.5投标人所有投标文件被否决的，招标人应当依法重新组织招标。

6.3.6评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向医院纪委或有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出质疑。质疑答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于	 年  月	日	时前递交至	   （详细地址）或邮件发送至	   （邮箱号码）。采用邮件发送方式的，应在	 年  月  日	时前将原件递交至	    （详细地址）。

评标委员会：	  （签字）

年	月	日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

年	月	日

附件三：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于   年	月	 日发出的	       （项目名称）关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于	   年	  月	  日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

年	月	日

第三章 评标方法（综合评分法）

一、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表6.1.1。

二、招标人或者招标代理机构职责

招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评标专家身份和招标人代表授权函，对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标委员会主任，招标人代表不得担任评标委员会主任。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍招标相关政策法规、投标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照投标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正招标人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有不符合规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录。

(九)评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出投标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合投标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

(五)向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持“质量优先、价格合理、阳光操作、严格监管”的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评标。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评标，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本项目所采用的评标方法为 “综合评分法”，即：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：资格审查符合性审查详细评审评标报告的程序进行。

(一)资格审查

评标委员会对各投标人的投标文件进行资格审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

满足下列情形的投标文件才能通过资格审查，未通过资格审查的投标人将不进入符合性审查：

1.投标人应具有独立承担民事责任的能力，且在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他行政机关颁发可以合法开展业务的法定证明文件。

2.投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表，复印件或扫描件），新成立的，提供自行编制的财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表）。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料(复印件或扫描件加盖公章，成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.信誉要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “严重失信主体名单”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、 “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人名单”。（注：上述两项由采购人在开标当天登录相关网站查询并截图，交予评标委员会评审。）；

5.本次采购不接受联合体投标，且不得以任何形式转包、分包。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

7.其他资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。（提供复印件加盖公章）。

(二)符合性审查

评标委员会依据符合性评标标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评标标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表

| 审查内容 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评标标准 | 投标文件份数及其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.5.3(2)款规定 |
|  | 投标文件格式 | 投标文件按第六章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 按第六章“投标文件格式”要求在规定位置加盖单位公章、签字 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 |
|  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定 |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定 |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定 |
|  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏 |
|  | 不允许负偏离的实质性要求和条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.10和3.5.2条款规定 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书原件 |
|  | 其他无效情形 | (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5)不同投标人的投标文件相互混装； (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； (7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件 |

(三)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 若审核为异常低价的供应商可在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。不作出说明或不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，作为无效投标（响应）处理。

- （四）商务和技术评估、综合比较与评价

综合评分方式

| 评分因素 | 权重 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 0.30 | 30分 |
| 技术部分 | 0.70 | 70分 |
| 合计 | 1 | 100分 |

具体评审细则如下：

| 商务部分（满分30分） | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 (满分30分) | 报价得分采用低价优先法计算（满分为30分）。 1.评标基准价：满足招标文件要求且最终投标报价最低的有效投标响应报价；得分保留小数点后两位。 2.得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标响应报价，其报价分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 技术部分（满分70分） | 技术参数（30分） | 根据本项目招标文件第五章采购内容及要求要求的响应情况进行评分，响应文件的技术参数响应必须与招标文件的技术参数逐条对应： 采购需求技术参数中带“*”的参数为重要要求，不满足一项扣1.5分，未带“*”的参数为一般参数，不满足一项扣0.2分数，扣完为止。 投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术参数（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求，不实事求是填写技术规格偏离表或提供虚假支撑材料的，视为虚假应标，评标委员会将否决其投标。 注：此项内容评审参照招标文件第五章 《采购内容及要求》提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，此项内容评审不得分。 |
|  | 项目实施及技术培训方案评审（20分） | （1）实施方案（含交货方案及时间进度计划等）内容全面、充分理解项目需求、思路清晰，方案科学、详细、操作性、针对性、适用性强的，得16～20分； （2）实施方案内容（含交货方案及时间进度计划等）基本全面、理解项目需求、思路清晰，方案可行、操作性、针对性、适用性一般的，得11～15分； （3）实施方案内容（含交货方案及时间进度计划等）欠佳、基本理解项目需求、思路基本清晰，方案缺乏操作性、针对性、适用性的，得6～10分； （4）实施方案内容（含交货方案及时间进度计划等）不全面、不理解项目需求、思路不清晰，方案无操作性、针对性、适用性的，得1～5分。 （5）未提供实施方案的，不得分。 |
|  | 质量承诺及保证措施 （10分） | （1）质量承诺及保证措施内容详细、具体、科学、合理可行，针对性强，能切实解决货物使用时可能发生的问题的的得8～10分 （2）质量承诺及保证措施内容合理可行，但是不具体、缺乏针对性，基本能解决货物使用时可能发生的问题的的得5～7分 （3）质量承诺及保证措施内容不完整、不具体，无针对性，难以解决货物使用时可能发生的问题的的得2～4分 （4）质量承诺及保证措施内容粗略的，不能解决货物使用时可能发生的问题的的得0～1分 |
|  | 售后服务方案评审 (10分） | （1）售后服务响应及时，能力强，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强的得8～10分 （2）售后服务响应及时，能力，售后服务体系完整度及保障性描述简单，售后服务方案、承诺及保证可行，有一定的针对性的得5～7分 （3）售后服务响应不及时，能力弱，售后服务体系完整度及保障性粗糙，售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性的得2～4分 （4）售后服务方案不完整、几乎没有保障性的得0～1分 |

(五)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评标，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评审过程中如遇特殊情况由评标委员会集体研究确定。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐1～3名中标候选人，并编写评标报告。评标得分相等的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评标得分相等且投标报价相同的，按照技术部分评审得分由高到低顺序推荐，依次类推。最终中标单位由招标人确定。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录评标结果编写评标报告。

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，招标程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

- 合同条款及格式

红河州第二人民医院胃镜室清洗消毒工作站配套设备采购项目

合

同

书

签订地点：

签订日期：      年  月　日

为强化甲方科学诊断水平，提高医院运作效率，甲方决定采购               ，经过相应招标程序，乙方成为甲方医疗设备招标采购项目（招标编号：              ）的中标单位。经甲乙双方协商一致，签订以下内容之采购合同：

- 项目或设备名称、品牌、型号规格、生产厂家名、数量、价格、交货期：

| 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  | 元 |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |

二、安装调试要求：

设备安装调试或项目建设符合  国家、行业或厂家  标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

三、合同总价(大写)：               (人民币.元)

小写：                元

以上价格为甲方指定地点交货价并包含安装、运输、调试、税收等所有费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随附的技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等)，相应的技术服务与质量保证文件。

四、甲乙双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目的配合，协调工作(如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时和相关人员进行协调、配合)。

2、负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境。

3、负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告。

4、按合同约定享有乙方提供的设备和项目服务。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准(进口产品具有国家有关部门完整手续)和产品出厂标准的设备，设备到位后能够匹配整体投入使用。

2、乙方保证提供的设备及其它产品不是翻新机、二手机、样机、走私机、库存机、故障机等，不是慈善工程、扶贫工程等产品，若甲方在验收时或验收后发现乙方提供的设备及其它产品属于上述机型、产品，甲方有拒绝验收、退货、拒绝付款等权利。

3、保证甲方在合同设备或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等相关权利的起诉。

4、严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

5、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

6、乙方提供的设备在质保期内出现质量、性能、效果等问题，必要时免费更换配件或整机。

7、乙方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8、乙方享有甲方按合同约定付款。

五、设备保修：

1、自验收合格之日起保修5年，保修期满后发生的维修收取合理的材料费和工时费。

2、报修响应时间： 2 小时内响应， 24 小时内到现场解决问题。

六、技术支持：

1、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

2、乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

技术支持电话：              联系人：          。

3、在保修期内应定期提供预防性保养服务2次/年以上，所需费用由乙方承担。

六、验收及验收标准：

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲乙双方统一验收是否符合合同要求。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到甲方指定的地点(红河州第二人民医院，即本合同履行地)，由甲乙双方共同开箱验收，并由乙方按规范要求完成安装及测试等；交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证，保修卡，相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换。在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足招标技术要求。需要国家相关部门或第三方检测的，须通过检测合格后方可视为验收合格，检测费用由乙方承担。验收过程中，出现下列情况之一，即视为验收不合格：（1）设备质量、性能、效果不能满足招标技术要求及验收标准；（2）货物到达指定交货地点30天内，乙方不能提供完整的技术白皮书加以验证。一旦验收不合格，甲方有权无条件退货并单方面解除合同，同时向相关部门要求作废标处理，除产生的损失由乙方全部承担外，乙方还需向甲方赔偿合同总价10%的违约金。

3、验收标准：按国家、行业或厂家标准.

4、乙方需提供完整的进口产品手续（如非整机进口，需提供核心部件），如报关单、商检证等，如乙方无法提供则视为验收不合格，甲方不予支付任何款项。

5、必须免费开放DICOM端口、Work list列表，有静态密码、动态密码的设备也应免费提供，在设备需要接入医院信息系统时，尚需免费配合信息科做好相关对接工作。

七、合同价款结算：

设备安装到位、调试使用正常、验收合格、手续齐全后支付合同总价的30%，即¥：       元(大写         )。正常使用一年无质量、性能、效果、服务等问题甲方向乙方支付合同价的30%，即¥：        元（大写     ）。正常使用一年半后无质量、性能、效果、服务等问题甲方向乙方支付支付合同价的20%，即¥：        元（大写     ）。正常使用二年后无质量、性能、效果、服务等问题甲方向乙方支付剩余20%余款，即¥：        元（大写     ）。

八、违约责任：

1、除发生不可抗力事实外，乙方所交设备(或项目)和安装调试（或建设施工)与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备（或项目)；如乙方逾期交货(或完工)，则每日向甲方支付合同总价千分之五的违约金；逾期10日仍未能交货，则甲方有权单方解除本合同，同时，乙方还应赔偿甲方损失。

2、乙方应当按照合同约定履行保修、维修义务，否则每违约一次，乙方支付甲方违约金壹万元整（¥：10000.00元）并赔偿实际损失。

3、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4、乙方提供的设备及其它产品若有质量、性能、效果、服务等问题，医院有权减付、拒付或不付款项，并有自由评说等维护权益的权利。

九、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理，协商不成时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十一、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

十二、本合同自甲、乙双方签字，盖章后生效。

十三、本合同不可分割之部分：

1、招标人招标文件。

2、中标人投标文件或澄清及谈判文件。

3、合同书附件。

4、中标人中标通知书。

5、合同标的物配置清单。

6、乙方确认函。

甲方（采购人）名称：                     乙方(供应商)名称：

红河州第二人民医院

地址：建水县泽园路28号                   地址：

电话：0873-7619172                        电话：

甲方法人代表：                            开户行：

甲方授权委托人：                          账号：

甲方经办人                                乙方法人代表：

日期：     年   月   日                   日期：    年    月    日

- 采购内容及要求

内镜中心设备配置要求清单

| 序号 | 设备名称 | 是否允许进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 否 | 2 | 台 |
| 2 | 内镜清洗工作站 | 否 | 2 | 台 |
| 3 | 内镜追溯管理系统 | 否 | 1 | 套 |
| 4 | 全自动内镜纯水机 | 否 | 1 | 台 |
| 5 | 内镜储存柜 | 否 | 1 | 台 |
| 6 | 医用等离子体空气消毒器 | 否 | 3 | 台 |
| 7 | 医用吊塔 | 否 | 3 | 台 |

一、全自动软式内镜清洗消毒器技术参数

- 用途：处理软式内镜过程包括内镜检漏、测堵、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥和空气干燥，达到内镜清洗和消毒/灭菌目的；

- 储存箱容量：消毒剂储存箱容量：≥12L、适酶储存箱容量：≥2.5L、酒精储存箱容量≥1L；

- 水过滤器：设置≥3级水过滤器，过滤精度分别为≤1.0μm、≤0.45μm和≤0.2μm；

- 每次处理镜子数量：≥1条软式内镜；

- 全程清洗消毒时间：戊二醛:20-23分钟、邻苯二甲醛:15-18分钟、过氧乙酸:15-18分钟；

- ▲测漏功能：全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

- ▲干测漏功能：程序启动，内镜与洗消槽液体接触前进行≥60秒测漏，内镜有较大破损时，程序结束，防止水进入；

- ▲持续测漏：轻微泄漏，程序继续运行，内镜处于加压状态，防止水进入,触摸屏提示，洗消程序完成后进行维修；

- 消耗水量：每清洗消毒循环水耗量25-40L；

- ▲自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

- 加强消毒功能：延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

- ▲内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

- ▲双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；

- 消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统；

- 消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害；提供消毒液取样功能证明材料；

- 消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放；

- 全封闭消毒：洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康；

- 无菌水漂洗：内置≤0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≤0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

- 过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

- 中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示；显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

- ▲智能灯带控制功能：不同指示灯颜色显示程序不同运行状态，方便操作人员观察；

- 运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作；

- 自动门、脚踏开门：自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

- 玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

- 防夹手功能：采用防夹手门胶条，关门过程中若受到障碍，门自动弹起并报警提示

- ▲消毒效果检测报告：提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

- 产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

- 其他配置：双层内镜转运车4张。

- 质保5年。

二、内镜清洗工作站技术参数

- 配置：≥6槽；超声槽、阳性槽、清洗槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台；

- ▲材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。复合板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸脂（盐）、多环芳氢等有害物质;（提供第三方特定元素、甲醛检测报告）复合板材板材按照《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求，大肠杆菌8099，抗菌活性值R≥6.0，金黄色葡萄糖球菌ATCC-6538， 抗菌活性值R≥4.0。（提供CMA认证的抗菌活性检测报告）；

- ▲耐腐蚀要求：高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）在邻苯二甲醛溶液侵泡≥400H，无可视无变化、在过氧乙酸溶液侵泡≥400H，无可视无变化、在戊二醛溶液侵泡≥400H，无可视无变化；提供第三方耐腐蚀性上述三种消毒溶液浸泡≥400H检验报告。

- 清洗槽规格尺寸要求： 根据场地设计。

- ▲材料抗老化性：设备的主体材料高分子复合材料（PMMA+ABS）在紫外线辐射照度≥0.76W/m2/nm@340nm情况下，通过紫外老化试验。提供第三方抗紫外线老化性检测报告。

- 柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

- ▲干燥台要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。内镜清洗工作站的干燥台面承重要求：亚克力材质≥100KG。（提供第三方100kg承重检测报告）

- 柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供市级及以上检验所的材质检验报告）

- 全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；注气压力小于0.16MPa。

- 控制器要求：采用液晶中文显示屏，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键。

- ▲供排水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件和所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 11547-2008中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 （提供产品实物照片及第三方符合GB/T 11547-2008耐腐蚀检测报告）

- 水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为≤0.2μm；分级高精度超微过滤流量：≥0.3T/h，可更换滤芯。（提供滤芯检测报告）

- ▲终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供省级以上单位出具的水质细菌总数及细菌内毒素检验报告并提供终末漂洗水菌落数第三方检测报告。

- 排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；具备排污功能，无需更换滤芯。

- ▲不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，提供省级以上单位出具的过滤网孔径≤250µm数据报告。

- 医用洁净气源：内置风冷、净化干燥及≤0.01μm高精过滤系统，提供医疗级气源供应，保证气体干燥度、洁净度；干燥度≤50mg/Nm³，单泵供气，供气量≥150L/min；标配压力检测元件、安全阀，压力可调，满足各类干燥用气压力要求；噪音≦60dB，给操作人员提供舒适的工作环境；具备自动排水功能，避免手动排水带来的繁琐。 电压：220V ,输出功率：≥750W。

- ▲中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,提供省级以上单位出具的数据检验报告。

- 空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≤0.2μm，可更换滤芯。

- 高压水枪、高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。

- ▲内嵌式超声波清洗槽：超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：≥38KHz，提供超声频率≥38KHz检验报告。

- ▲超声功率密度：为保证精密器械安全性，超声功率密度＜0.4W/c㎡,提供超声功率密度检验报告。

- 酒精灌注系统要求：酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度为≥5ml/s。应符合医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求：酒精不足提示报警，并在控制屏上显示“酒精不足”。（提供控制屏“酒精不足”照片佐证材料及国家药品监督管理局提供的检验报告）

- ▲消毒液隐藏功能:回收箱容量≥30000±50ml，动态管理消毒液，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道；提供回收箱容量≥30000±50ml的第三方检测报告。

- 资质要求：按照国食药监械[2009]66号文件，内镜清洗工作站应具有二类医疗器械注册证；提供二类医疗器械注册证证明材料。

- 24.质保5年。

三、内镜追溯管理系统技术参数

- 功能要求：内镜追溯管理系统利用RFID技术，对内镜的洗消、存储、使用等各个环节进行跟踪监控，达到质量控制目的进而为管理者决策提供有效的数据依据。包含内镜洗消、内镜存储、内镜诊疗、质量控制四大模块。

- 针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录。

- 可接入软式内镜清洗消毒机、内镜清洗工作站及内镜存储柜，自动获取设备洗消存储数据。

- 洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、清洗人员、清洗日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。

- 语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。

- 洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。

- 内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜清洗明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。导出Excel格式文件。

- 特殊清洗查询：查询特殊感染患者使用后的内镜清洗明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、清洗步骤。导出Excel格式文件。

- 清洗工作量统计：统计清洗人指定时间段内的清洗内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。

- 人员管理：可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。

- 内镜管理：可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态、

- 测漏登记：系统支持对内镜测漏情况登记，记录每条内镜的测漏时间，操作人，镜子名称，测漏结果。

- 消毒液监测可记录：消毒液种类，消毒液名称，设备（内镜清洗工作站/全自动消毒机），消毒槽，监测时间，操作人，检测结果（是否合格），检测结果照片。

- 采用RFID技术实现内镜存储柜出入库数据的动态采集，获取每条内镜出入库时间、操作人、存储柜号、内镜名称数据记录。

- 系统支持存储流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低存储记录漏保存的概率。

- 存储阶段采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内镜出入库时间、内镜状态、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号。

- 实时库存信息查询：查询条件包括存储柜名称、编号，内镜名称、编号；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、入库时间、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号

- 内镜出入库查询：查询条件包括存储柜名称、编号，内镜名称、编号，日期；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、出入库时间、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号

- 采用RFID技术实现内镜诊疗数据的动态采集，真实准确地获知内镜、使用者、病人等信息。

- 系统支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。

- 诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。

- 病人使用追溯查询：查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等。

- 对各个环节清洗消毒时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤。

- 对内镜存储进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁储存。

- 对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用。

- 建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染。

- 对登记损坏的内镜信息及时进行反馈，方便用户及时维修补全，不耽误用户使用。

- 统计内镜的使用次数，对于使用达到一定次数的内镜提醒用户及时检修。

- 配置电脑1台。

- 30.质保5年。（电脑除外）

四、全自动内镜纯水机技术参数

- 产水量：≥500L/h

- 产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

- ▲系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。

- ▲系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

- ▲系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入。

- 预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。

- 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- ▲纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器，避免细菌及微生物的滋生。

- 具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- 10.质保5年。

五、内镜储存柜技术参数

- 储存容量：≥6条内镜

- 材质：内胆是ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁

- 控制方式：数码管摸控制屏，有一键切换控制钮，方便简洁

- 固定模式：上中下三层定位保护内镜；

- 照明效果：LED冷光照明灯，在提供照明需求的同时，不产生热量，安全可靠。

- 储存效果：密闭储存，内胆与储存柜外空气密封隔离，保证储存柜外部空气无法进入内胆；

- 储存模式：可根据标准程序完成紫外线杀菌和风机循环通风功能，也可独立设置紫外线灯杀菌和风机运行的工作时间，可自动停止，节能高效。

- 质保5年。

六、医用等离子体空气消毒器技术参数

- 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌；

- 医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

- 采用嵌入式安装方式；

- 人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

- 整机依据空气动力学，采用正面回风、四周出风的方式，能更有效利用康达效应，使洁净空气均匀地分布到室内每一个角落；

- 额定循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；

- 噪声：＜52.3dB；（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供第三方检测机构检测报告）；

- 等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供第三方检测机构检测报告）；

- ▲等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

- ▲等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

- 设备工作30min对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.95%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）;

- 100m³房间设备持续工作1h，对每个采样点≥0.5um平均悬浮粒子浓度值均≤3520000粒/m3，达到十万级洁净度（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h，气雾室肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.99%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h，金黄色葡萄球菌的杀灭率＞99.99%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h黑曲霉菌的杀灭率≥99.96%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h龟分枝杆菌的杀灭率≥99.98%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续工作1h，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- ▲设备持续消毒1h，噬菌体Phi-X174病毒去除率＞99.99%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.98%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- ▲设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率＞99.99%（提供带有CMA、CNAS标志的检测报告）；

- 设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

- 采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

- 高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

- 程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

- 产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

- 产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

- 质保5年。

七、医用吊塔技术参数

- ★吊塔主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，承载性能更好；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告）

- 吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照JIS Z 2801：2010进行检测，检测结果≥2.0，标准耐擦易清洁；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

- 配置机械刹车，所有转动轴采用轴承转动顺畅可靠；

- 吊塔转轴可在500 kg承重下可连续旋转15万次；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

- 悬臂最大承载不小于300kg，符合四倍安全承载系数；（提供第三方机构出具的检测报告）

- ★功能柱半包围结构设计，托盘内嵌式安装，背板安装操作检修门，可轻松打开进行操作，整体性更佳；（提供实物图片）

- 医用级气体管路，符合ISO5359-2014标准；

- 配置有四层托盘，托盘为铝合金6063材质，六腔式结构一体压铸成型，无拼接缝隙，具有高承载性能，最大承载≥110kg，符合四倍承载安全系数（测试时在托盘上放置440 kg负载进行测试）；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

- 气体终端、电源插座等均可完全隐藏在吊塔箱体内部，有线缆管理模块，辅助医护人员梳理线路，避免线缆凌乱；

- 配置进口内镜挂架，可悬挂2条软镜，挂架可拆下进行清洗、消毒；配置阻尼式关节转动臂，可轻松定位调节位置；配置有光源接头放置模块；

- 监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm；

- 配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜；

- ★监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担；监视器挂架四周带有防撞边框，保护监视器；监视器挂架下方带有可拆卸、可高温消毒的调节手柄；（提供监视器挂架实物图片）

- 抽屉为钢制抽屉，禁止使用PVC及塑料材质，保证经久耐用，采用自吸式标准导轨，安装于仪器平台底部，最大承载≥15kg，符合四倍承载安全系数（测试时在抽屉内放置60kg负载进行测试）；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

- 键盘抽屉采用自吸式标准导轨，自动吸合，方便收纳键盘；

- 医用吊塔外壳防火等级≥UL94-V0级，以保证使用安全；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

- ★吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409:2013测试方法，附着力达到等级0，保证经久耐用，防止发生感控风险；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告）

- 医用吊塔外壳参照ISO9227:2022标准进行中性盐酸试验，外观评级参照ISO10289-1999,评级等级为10；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告）

- 通过静态力负荷测试，负载状态下，功能柱箱体倾角≤0.8°；（提供第三方检测机构出具的检测报告）；

- 各终端接口均可内置隐藏式安装，所有线缆管路均在内部理线空间内连接到托盘上的内镜设备；

- 悬臂四腔体结构设计，采用高强度铝合金型材厚度不小于8mm，确保高承重性，长时间使用不易变形；悬臂长度可根据现场情况定制，确保各类环境使用；；

- ★通过RoHS检测；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

- 配置箱体显示器挂架，设备可同时悬挂两个显示器；

- 配置负压吸引瓶及挂架；

- 配置电源数量≥10个；

- 配置气体终端≥氧气×2、负压×2、空气×1、二氧化碳×1。

- 质保5年。

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人：	                                    (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	         (签字或盖章)

日期：         年    月    日

资格审查部分

满足下列情形的投标文件才能通过资格审查，未通过资格审查的投标人将不进入符合性审查：

1.投标人应具有独立承担民事责任的能力，且在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他行政机关颁发可以合法开展业务的法定证明文件。

2.投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表，复印件或扫描件），新成立的，提供自行编制的财务报表（包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表）。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料(复印件或扫描件加盖公章，成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.信誉要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “严重失信主体名单”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、 “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人名单”。（注：上述两项由采购人在开标当天登录相关网站查询并截图，交予评标委员会评审。）；

5.本次采购不接受联合体投标，且不得以任何形式转包、分包。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

7.其他资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。（提供复印件加盖公章）。

商务技术部分

格式1：

开标一览表

项目名称：

| 投标人 | 投标报价（含税） | 税率 | 交货地点 | 投标保证金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 形式 | 金额(元) |
|  | 元 | % |  |  |  |

注：(1)此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

（2）此表请放在投标文件封面后第一页，以方便唱标。

（3）投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、培训、售后服务、中标服务费等所有一切费用。

投标人：               （加盖单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

格式2：

投标函

(招标人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，向你方提供招标文件要求的服务。

1.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4.我方严格遵守“诚实信用”的原则，参与本项目招标投标活动提供的所有材料（包括但不限于资格证明、承诺、业绩、人员、异议、投诉、其他信誉信用证明材料等）均真实有效，无弄虚作假。同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。若有违反，我方愿意承担一切后果，包括但不限于取消本次投标的投标资格、中标候选人资格或中标资格，并接受由此导致的一切后果。

5.我方承诺：不挂靠单位投标；不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。我方将遵守有关的国家法律、法令、条例；我方与招标人不存在利害关系，不影响招标公正性。我方不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目的投标。

6.我方本次投标不存在违反有关廉洁规定的行为；若中标，在合同执行期间和质保期间，也承诺不会违反有关的廉洁规定”的承诺。

7.如我方中标：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺在服务过程中严格遵守招标人内部有关管理的规定。

（6）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

8.                （其他补充说明）。

此函及投标文件做为我方的承诺，若有违背，我方将承担完全法律责任，且招标人有权取消我方的投标或中标候选或中标资格。给招标人造成损失的，我方依法承担全部赔偿责任。已签订合同的，招标人有权单方面终止合同。我方将赔偿一切损失。

投 标 人：	                         (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	  (签字或盖章)

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

日  期：       年    月    日

格式3：

法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件。

投标人：	           (加盖单位公章)

日  期：     年   月   日

法定代表人(单位负责人)身份证正反面

格式4：

授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投 标 人：                        (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)：           (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

委托代理人身份证正反面

格式5：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有) | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

格式6：

商务、技术条款偏离表

（一）商务条款偏离表

| 序 号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款内容 | 投标文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “投标人须知前附表”第1.3.2款 | 交货期：30天 |  |  |  |
| 2 | “投标人须知前附表”第1.3.3款 | 交货地点：云南省红河州第二人民医院（建水县泽园路28号）指定地点。 |  |  |  |
| 3 | “投标人须知前附表”第3.3.1款 | 投标有效期：90日历天(从递交投标文件的截止之日起算) |  |  |  |

(二)技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标技术规格及要求 | 投标技术 规格及要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人必须对招标文件“第五章 采购内容及要求”中的技术规格及要求（技术参数）要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料(包括但不限于产品彩页或白皮书)、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，采购人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明投标人产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。不实事求是填写技术规格偏离表或提供虚假支撑材料的，视为虚假应标，评标委员会将否决其投标。

投标人：               （加盖单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

格式7：

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 品牌/型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动软式内镜清洗消毒器 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 内镜清洗工作站 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 内镜追溯管理系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 全自动内镜纯水机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 内镜储存柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 医用等离子体空气消毒器 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 医用吊塔 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 投标总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （加盖单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

格式8：

项目实施及技术培训方案

(由投标人根据招标文件要求及自身实际情况自行编写)

格式9：

质量承诺及保证措施

(由投标人根据招标文件要求及自身实际情况自行编写)

格式10：

售后服务方案

(由投标人根据招标文件要求及自身实际情况自行编写)

格式11：

成功案例表

| 序号 | 合同名称 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及联系电话 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：提供合同协议书或中标通知书或业主证明材料等有效证明材料复印件或扫描件加盖公章。

投标人：	           (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (签字或盖章)

日期：      年     月    日

格式12：

其他资料

(一)招标文件要求提交的其他资料

(二)投标人认为需要提交的其他资料